СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-10

с автоматическим управлением всех этапов цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязочный, шовный и др.)

Основные преимущества:

-автоматическое управление;

-стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали;

-качественная термоизоляция;

-высокая информативность панели управления, предусматривающая цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла;

-контроль текущих значений давления осуществляется по встроенному в дверь манометру;

-система многократного использования воды посредством ее возврата в виде пара через жиклер в течение всего цикла, с последующей конденсацией в водяном бачке;

- дозированная подача воды в паровую камеру, обеспечивающая минимальный процент влажности объектов стерилизации при их извлечении из камеры.

Программы стерилизации

| Обозначение программ стерилизации | Давление пара в камере, Мпа кГс/см2, бар | Температура стерилизации, Град С | Время стерилизационной выдержки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. | Номинал. | Пред.откл. |
| 3 | 0,11(1,1) | +0,01(+0,1) | 121 | +1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | +0,01(+0,1) | 126 | +1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | +0,01(+0,1) | 132 | +1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | +0,01(+0,1) | 134 | +1 | 5 | +1 |

Примечание: для стерилизации текстильных материалов использовать программу №6

Комплект поставки

| №п/п | наименование | ГК-10 |
| --- | --- | --- |
| 1 | кассетодержатель | 1шт. |
| 2 | Кассета 300х159 | 4шт. |
| 3 | вкладыш | 1шт. |
| 4 | Крышка бака | 1шт. |